| NÁZEV ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ / LÉKÁRNY: | [Doplňte název lékárny / pracoviště] |
| --- | --- |
| KÓD ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (KÓD SÚKL): | [Doplňte 7místný kód pracoviště SÚKL] |
| OZNAČENÍ DOKUMENTU / VERZE: | SOP-LEK-04 ¦ Verze: 2.1 (Revize 2026) |
| PLATNOST DOKUMENTU OD: | 01. 01. 2026 ¦ Termín příští revize: do 24 měsíců |
| VYPRACOVAL (Jméno a funkce): | Mgr. .................................................... (Farmaceut / Manažer kvality) |
| SCHVÁLIL (Vedoucí lékárník): | PharmDr. .............................................. (Vedoucí lékárník / Garant) |

SOP-LEK-04: Sledování, kontrola a záznam teplot při skladování termolabilních léčiv a postup při vzniku teplotních odchylek

V souladu s: Zákon č. 378/2007 Sb., vyhláška č. 84/2008 Sb., pokyn SÚKL DIS-15 v.4 a pokyny EU GDP (2013/C 343/01)

1. ÚČEL A CÍL POSTUPU

Tento standardní operační postup (SOP) stanovuje závazná pravidla a postupy pro pracovníky zdravotnického zařízení za účelem zajištění a prokazatelného doložení předepsaných skladovacích podmínek pro termolabilní léčivé přípravky, vakcíny a diagnostika in vitro. Cílem je zamezit znehodnocení léčiv a garantovat jejich bezpečnost, účinnost a jakost v plném souladu s požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

2. ROZSAH PLATNOSTI A ODPOVĚDNOSTI

Tento předpis je závazný pro všechny zaměstnance lékárny / pracoviště, kteří manipulují s léčivy vyžadujícími chladový režim:
• Vedoucí lékárník / Kvalifikovaná osoba: Zodpovídá za zavedení tohoto SOP, schvalování metrologického řádu, pravidelnou kontrolu kalibračních listů měřidel, vyhodnocování závažných teplotních exkurzí a hlášení na SÚKL / MAH.
• Pověřený farmaceut / farmaceutický asistent: Provádí denní vizuální kontrolu stavu alarmů a měřidel, týdenní a měsíční export auditovatelných PDF reportů z dataloggerů a zakládání do metrologické knihy.
• Sanitář / Přejímající pracovník: Zajišťuje neprodlené uložení dodávky termolabilních léčiv od distributora do chladničky (časový limit maximálně 10 minut od fyzického převzetí zásilky).

3. TECHNICKÉ VYBAVENÍ A POŽADAVKY NA MĚŘIDLA

3.1 Chladicí zařízení: Pro skladování léčiv v režimu +2 °C až +8 °C se používají výhradně profesionální lékárenské chladničky s nucenou cirkulací vzduchu (zamezení vzniku chladových kapes) a beznámrazovým systémem. V chladničkách je zakázáno skladovat potraviny personálu.
3.2 Měřicí systém: Ke kontinuálnímu monitorování teploty se používají elektronické dataloggery (např. TempControl TagPlus-T / COEUS Mini / Fresh Tag 1) s pamětí pro spojitý záznam a přímým generováním neupravitelného PDF protokolu.
3.3 Teplotní pufr (Glykolová lahvička): Snímač teploty v chladničce je trvale ponořen do tlumicího roztoku (lahvička s netoxickým potravinářským propylenglykolem nebo skleněnými kuličkami). Pufr simuluje reálnou tepelnou setrvačnost kapalných léčiv a eliminuje falešné alarmy způsobené běžným otevřením dveří.
3.4 Alarmový systém: Alarmy jsou nastaveny s tolerancí: dolní mez +2,5 °C, horní mez +7,5 °C. Časové zpoždění alarmu (delay) nesmí překročit 15 minut.

4. METROLOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A KALIBRACE (Dle pokynu DIS-15)

4.1 Pracovní měřidla: Všechny teploměry a záznamníky používané ke kontrole léčiv spadají do kategorie pracovních měřidel nestanovených.
4.2 Interval rekalibrace: V souladu s pokynem SÚKL DIS-15 nesmí být interval mezi rekalibracemi delší než 24 měsíců. Kalibrace se provádí v akreditované metrologické laboratoři (ČIA / ČMI / ISO 17025) v minimálně 3 teplotních bodech (+2 °C, +5 °C, +8 °C).
4.3 Kontinuta kalibrace (Výměnný program): Rekalibrace se zajišťuje výměnným způsobem před vypršením platnosti stávajícího certifikátu, aby měřené zařízení nezůstalo ani jeden den bez platně kalibrovaného přístroje.
4.4 Kalibrační listy: Originály kalibračních listů jsou trvale uloženy v Metrologické knize lékárny a jsou okamžitě dostupné k nahlédnutí inspekci.

5. POSTUP DENNÍ KONTROLY A ARCHIVACE

5.1 Ranní kontrola (každý pracovní den v 8:00): Pověřený pracovník pohledem na displej dataloggeru ověří aktuální teplotu, minimální a maximální dosaženou hodnotu a stav displeje (zelený indikátor OK / absence symbolu ALARM).
5.2 Kontrola víkendů a svátků: Datalogger zaznamenává data nepřetržitě v intervalu 10 minut. První pracovní den po víkendu/svátku pracovník přezkoumá průběh teplot za nepracovní dny.
5.3 Měsíční export a archivace: K poslednímu dni v měsíci je datalogger připojen k USB portu PC. Vygenerovaný šifrovaný PDF protokol je uložen do chráněného adresáře na disku a zálohován. Vytištěný souhrn podepíše vedoucí lékárník.
5.4 Doba archivace: Záznamy o teplotách se archivují po dobu minimálně 5 let.

6. POSTUP PŘI VZNIKU TEPLOTNÍ EXKURZE (ODCHYLKY OD 2–8 °C)

Dojde-li k poklesu teploty pod +2,0 °C nebo vzestupu nad +8,0 °C:
KROK 1 – Okamžitý zásah: Zkontrolovat dovření dveří, přívod napájení 230 V a funkčnost agregátu. Zjistit z displeje/grafu přesnou dobu trvání odchylky a extremum teploty.
KROK 2 – Karanténa léčiv: Všechna léčiva z dotčené chladničky se neprodleně fyzicky označí štítkem 'KARANTÉNA – NEVYDÁVAT' a přemístí do náhradní chladničky s vyhovující teplotou.
KROK 3 – Vyhodnocení stability: Vedoucí lékárník vyhodnotí závažnost expozice (výpočet MKT – střední kinetické teploty). V případě překročení kritických mezí kontaktuje držitele registrace (MAH) nebo distributora a vyžádá stabilitní posouzení dotčených šarží.
KROK 4 – Záznam do Knihy odchylek: Vyplní se Protokol o teplotní odchylce (datum, čas, teplota, seznam šarží, přijatá opatření, rozhodnutí o propuštění nebo likvidaci).

7. HAVARIJNÍ PLÁN PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ NEBO PORUŠE

• Výpadek napájení do 2 hodin: Chladničku neotevírat (kvalitní izolace udrží teplotu v limitu po dobu 2–4 hodin). Datalogger běží na interní baterii.
• Výpadek nad 2 hodiny: Léčiva přemístit do předem připravených termoboxů s namraženými chladicími vložkami (nikdy nepřikládat vložky přímo k ampulím / vakcínám – riziko zmrznutí!).
• Smluvní záloha: Při dlouhodobém výpadku je sjednáno nouzové uskladnění v partnerském zařízení: [Doplňte název a adresu záložního pracoviště / nemocnice].

8. ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮ S TÍMTO SOP

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a s tímto standardním operačním postupem seznámen/a, plně mu rozumím a zavazuji se jej dodržovat:

| Jméno a příjmení | Pracovní zařazení | Datum seznámení | Podpis pracovníka |
| --- | --- | --- | --- |