10bodový kontrolní checklist před kontrolou SÚKL

Metodická kontrola připravenosti pracoviště dle pokynu SÚKL DIS-15 (verze 4), LEK-9 a vyhlášky č. 84/2008 Sb.

| Zdravotnické zařízení / Lékárna: ..................................................... | Datum provedení prověrky: ........................................... |
| --- | --- |
| Kontrolu provedl (Farmaceut): ..................................................... | Schválil (Vedoucí lékárník): ........................................ |

| Číslo | Kontrolovaný požadavek & Popis | Požadovaný standard | Stav plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Platné kalibrační listy ke všem čidlům Interval mezi kalibracemi nesmí překročit 24 měsíců. Listy musí mít návaznost na ČMI / ISO 17025 a obsahovat nejistoty měření. | 3 body (+2, +5, +8 °C) | [ ] SPLNĚNO [ ] NÁPRAVA [ ] NERELEV. |
| 02 | Kontinuální záznam teplot 24/7/365 Záznam musí pokrývat i víkendy a svátky. Manuální zápisy 1× denně tužkou do sešitu jsou inspektory SÚKL vnímány jako rizikové. | Interval max. 15 min | [ ] SPLNĚNO [ ] NÁPRAVA [ ] NERELEV. |
| 03 | Teplotní mapování chladicích prostor Identifikována nejteplejší a nejchladnější místa v chladničce při uvedení do provozu nebo po servisním zásahu. | Protokol o mapování | [ ] SPLNĚNO [ ] NÁPRAVA [ ] NERELEV. |
| 04 | Nastavené a otestované alarmy (2–8 °C) Při překročení mezí systém okamžitě signalizuje alarm (akusticky, LED, SMS či e-mailem). Provádí se pravidelné přezkoušení. | Dolní 2,5 °C / Horní 7,5 °C | [ ] SPLNĚNO [ ] NÁPRAVA [ ] NERELEV. |
| 05 | Teplotní tlumič sondy (Glykolová lahvička) Sonda v chladničce je ponořena do glykolového pufru pro simulaci teploty tekutých léčiv a zamezení falešných poplachů při otevření dveří. | Doporučeno SÚKL i CDC | [ ] SPLNĚNO [ ] NÁPRAVA [ ] NERELEV. |
| 06 | Schválený a proškolený SOP na pracovišti Písemný standardní operační postup (SOP-LEK-04) schválený vedoucím lékárníkem a prokazatelně podepsaný personálem. | Aktualizace do 24 měs. | [ ] SPLNĚNO [ ] NÁPRAVA [ ] NERELEV. |
| 07 | Havarijní plán při výpadku napájení 230 V Bateriová záloha měřidel, náhradní chladicí boxy, namražené vložky a definovaný postup převozu léčiv při výpadku nad 2 hodiny. | Záložní boxy k dispozici | [ ] SPLNĚNO [ ] NÁPRAVA [ ] NERELEV. |
| 08 | Evidence teplotních odchylek (Kniha exkurzí) Písemná evidence všech překročení mezí, postup karantény 'NEVYDÁVAT', výpočet MKT a stanoviska držitelů rozhodnutí (MAH). | Kniha odchylek & CAPA | [ ] SPLNĚNO [ ] NÁPRAVA [ ] NERELEV. |
| 09 | Neupravitelný formát archivace dat Naměřená data exportována v neupravitelném šifrovaném formátu PDF (shoda s FDA 21 CFR Part 11 / audit trail). | Šifrované PDF / Cloud | [ ] SPLNĚNO [ ] NÁPRAVA [ ] NERELEV. |
| 10 | Zákonná archivace po dobu 5 let Všechny měsíční reporty teplot a kalibrační protokoly bezpečně archivovány a okamžitě předložitelné kontrole SÚKL. | Fyzicky i elektronicky | [ ] SPLNĚNO [ ] NÁPRAVA [ ] NERELEV. |

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ AUDITU:
Celkový stav pracoviště: [  ] Vyhovuje bez výhrad   [  ] Vyhovuje s doporučením nápravy   [  ] Nevyhovuje
Termín odstranění zjištěných nedostatků: ..............................
Podpis auditora / vedoucího lékárníka: ................................